牙科材料色稳定性测定试验原始记录表

CMA 版｜依据 YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》及本实验室 SOP

一、记录基本信息

| 记录编号 |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 检测项目 | 牙科材料色稳定性的测定 | 检测依据 | YY/T 0631—2008 / SOP编号：__________ |
| 检测地点 |  | 检测类型 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |

二、样品与试样信息

| 样品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 批号/生产日期 |  |
| 样品数量 |  | 样品状态 | □ 完好 □ 异常，说明：__________ |
| 样品来源 | □ 委托方提供 □ 实验室制备 □ 留样 □ 其他 | 接收日期 | ____年__月__日 |
| 试样制备依据 | □ 产品标准 □ 委托协议 □ 技术方案 □ 其他：__________ | 对照试样 | □ 有 □ 无；编号：__________ |
| 符合性判定依据 | □ 产品标准 □ 委托协议 □ 注册技术要求 □ 仅描述不判定 | 判定要求 | □ 无明显色泽差异为合格 □ 其他：__________ |

三、环境条件与人员资格确认

| 实验室温度 | ____ ℃ | 相对湿度 | ____ %RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源/通风 | □ 正常 □ 异常 | 试验区状态 | □ 清洁 □ 无彩色反光物 □ 无明显粉尘/振动 |
| 色泽比较环境 | □ D65 灯箱 □ 等效光源 | 观察区状态 | □ 清洁 □ 无污染 □ 无明显颜色反射 |
| 观察者人数 | 3名 | 颜色视觉资格 | □ 已确认 □ 未确认 |

| 观察者 | 姓名 | 颜色视觉确认方式/记录编号 | 是否佩戴有色镜片 | 培训/授权状态 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察者1 |  |  | □ 否 □ 是 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 观察者2 |  |  | □ 否 □ 是 | □ 合格 □ 不合格 |  |
| 观察者3 |  |  | □ 否 □ 是 | □ 合格 □ 不合格 |  |

四、设备、器具与材料使用前确认

| 名称 | 型号/规格 | 设备/器具编号 | 校准/核查有效期 | 使用前状态确认 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光色稳定性测试仪 | SGJ611Y |  |  | □ 正常 □ 异常 |  | 水浴、光照、计时、安全防护 |
| D65标准光源灯箱 | D65 |  |  | □ 正常 □ 异常 |  | 照度1000～2000 lx |
| 照度计/照度表 |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |  | 电量、量程、探头状态 |
| 温度计/温度显示系统 |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 |  | 水浴温度监测 |
| 计时器 | 内置/外置 |  |  | □ 正常 □ 异常 |  | 24±1 h |
| 试样夹 | 直径50 mm试样夹/其他 |  | 不适用 | □ 完好 □ 异常 |  | 遮盖一半并固定可靠 |
| N5中性灰背景板 | 30%或30±5%漫反射率 |  |  | □ 合格 □ 不合格 |  | 表面洁净、无反光 |
| 漫射白背景板 | 约90%反射率 |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 不适用 |  | 圆片试样观察背景 |
| 水浴介质 | 蒸馏水/去离子水 | 批号： | 不适用 | □ 清洁 □ 污染 |  | 无明显杂质 |
| 锡箔/铝箔 | 遮光材料 | 批号： | 不适用 | □ 可用 □ 不可用 |  | 不得污染试样 |

五、氙灯、滤光片与照度确认记录

| 氙灯编号/批号 |  | 氙灯累计使用时间 | ____ h |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤光片编号/批号 |  | 滤光片累计使用时间 | ____ h |
| 氙灯/滤光片限值 | 累计使用达到1500 h应更换或有效性确认 | 是否在有效状态 | □ 是 □ 否 |
| 滤光片要求 | 300 nm以下透射率＜1%；370 nm以上透射率＞90% | 确认方式 | □ 证书 □ 历史记录 □ 外观/编号 □ 其他 |

| 照度确认项目 | 标准要求 | 测量位置/点位 | 实测值1(lx) | 实测值2(lx) | 实测值3(lx) | 平均/代表值(lx) | 是否符合 | 测量时间 | 测量人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样表面照度 | 150000±15000 lx | 试样实际受光位置 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 多试样照度一致性 | 各位置满足要求/无明显偏差 | 位置1/2/3 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |
| D65灯箱观察照度 | 1000～2000 lx | 试样观察位置 |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |

六、试验参数与运行条件确认

| 项目 | SOP/标准要求 | 设定值/实测值 | 是否符合 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光源 | 中等压力氙灯或等同光源 | □ 氙灯 □ 等同光源：____ | □ 是 □ 否 |  |  |
| 水浴温度 | 标准要求37±5℃；设备控制目标37℃ | 设定：____ ℃；实测：____ ℃ | □ 是 □ 否 |  |  |
| 试样表面照度 | 150000 lx±15000 lx | ____ lx | □ 是 □ 否 |  |  |
| 试样与水面距离 | 10±5 mm | ____ mm | □ 是 □ 否 |  |  |
| 照射时间 | 24±1 h | 设定：____ h | □ 是 □ 否 |  |  |
| 试样放置 | 平行放置，受照区不得有阴影 | □ 平行 □ 无阴影 □ 有阴影 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 水浴介质 | 蒸馏水或去离子水 | □ 蒸馏水 □ 去离子水 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 水路/水循环 | 连接牢固，无漏水、堵塞，循环正常 | □ 正常 □ 异常 | □ 是 □ 否 |  |  |

七、试样制备、遮盖与摆放记录

| 序号 | 试样编号 | 对照试样编号 | 试样形状 | 试样尺寸 | 遮盖方式 | 遮盖区域/方向 | 遮盖是否牢固 | 摆放位置 | 是否拍照 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 2 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 3 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 4 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 5 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 6 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 7 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 8 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 9 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 10 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 11 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |
| 12 |  |  | □ 圆片 □ 牙形 □ 其他 |  | □ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | □ 是 □ 否 |  | □ 是 □ 否 |  |

八、照射过程监控记录

说明：如设备具备自动记录功能，应打印或导出温度、照度、运行状态曲线/数据并作为本记录附件；人工记录频次可按实验室规定执行。

| 试验开始时间 | ____年__月__日 __:__ | 试验结束时间 | ____年__月__日 __:__ |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计照射时间 | ____ h | 是否满足24±1 h | □ 是 □ 否 |
| 原始数据文件名 |  | 数据保存路径 |  |
| 设备运行记录附件 | □ 有 □ 无 | 照射后照片附件 | □ 有 □ 无 |

| 记录点 | 日期/时间 | 运行累计时间(h) | 水浴温度(℃) | 试样表面照度(lx) | 水面距离(mm) | 设备状态 | 试样/遮盖状态 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 |  | 0 |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 4h |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 8h |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 12h |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 16h |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 20h |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |
| 结束 |  |  |  |  |  | □ 正常 □ 异常 | □ 正常 □ 异常 |  |  |

九、照射后处理与色泽比较条件确认

| 取出后处理 | □ 去除遮盖 □ 吸除表面水分 □ 未擦伤/污染试样 | 照射后外观 | □ 正常 □ 异常：__________ |
| --- | --- | --- | --- |
| D65灯箱预热/稳定 | □ 已完成 □ 未完成 | 灯箱照度 | ____ lx |
| 背景板类型 | □ N5中性灰 □ 白背景+灰背景 □ 其他 | 背景板状态 | □ 合格 □ 不合格 |
| 观察距离 | ____ mm（要求200～300 mm） | 单次观察时间 | ____ s（要求≤2 s） |
| 观察条件 | □ 无明显颜色反射 □ 光源无闪烁 □ 区域清洁 | 观察日期 | ____年__月__日 |

十、三名观察者独立色泽比较记录

每名观察者应独立记录，不得相互提示。观察结果建议选填：未见明显色泽差异 / 可见轻微色泽差异 / 可见明显色泽差异 / 无法判定。

| 试样编号 | 观察者 | 颜色视觉确认 | 照射区 vs 未照射区 | 照射试样 vs 对照试样 | 总体观察结果 | 观察者签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样1 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样1 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样1 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样2 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样2 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样2 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样3 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样3 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样3 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样4 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样4 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样4 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样5 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样5 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样5 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样6 | 观察者1 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样6 | 观察者2 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |
| 试样6 | 观察者3 | □ 合格 □ 不合格 |  |  | □ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 |  |  |

十一、多数判定与结果汇总

| 试样编号 | 观察者1结果 | 观察者2结果 | 观察者3结果 | 多数判定结果 | 是否作符合性判定 | 判定依据 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样1 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样2 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样3 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样4 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样5 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样6 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样7 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样8 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样9 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样10 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样11 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |
| 试样12 |  |  |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 | □ 是 □ 否 |  | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 |  |

| 最终结果 | □ 未见明显色泽差异 □ 可见轻微色泽差异 □ 可见明显色泽差异 □ 无法判定 | 最终符合性结论 | □ 合格 □ 不合格 □ 需复检 □ 不作符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果表述 | 经按 YY/T 0631—2008 进行浸水光照射试验，试样在规定条件下照射24 h。经3名颜色视觉正常观察者在D65标准光源下目视比较，结果为：__________。 | 复核结论 | □ 与原始记录一致 □ 需更正/复检 |

十二、异常、偏离与复检记录

| 序号 | 异常/偏离项目 | 发生时间 | 涉及试样编号 | 情况描述 | 处理措施 | 是否影响结果 | 技术负责人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |

十三、记录和附件归档清单

| 附件/记录名称 | 是否归档 | 文件编号/路径/页数 | 核对人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品接收记录/委托单 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |
| 试样制备记录 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |
| 试样遮盖照片 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |
| SGJ611Y设备运行记录/自动导出数据 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |
| 温度/照度监控记录 | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 照射后照片 | □ 是 □ 否 □ 不适用 |  |  |  |
| 三名观察者独立记录 | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 检测报告草稿/正式报告 | □ 是 □ 否 |  |  |  |

十二、人员签字与记录归档

| 检测人员 |  | 日期 | ____年__月__日 | 复核人员 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） |  | 日期 | ____年__月__日 | 记录归档人 |  | 归档日期 | ____年__月__日 |

CMA记录控制提示：原始记录不得随意涂改；确需修改时应保留原始痕迹，由修改人签名并注明日期和原因。用于CMA对外报告时，应确认本项目在资质认定能力范围内。