口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测
CMA 原始记录表

| 记录编号 |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 样品名称 |  | 样品编号/批号 |  |
| 检测依据 | YY/T 1702—2020、GB/T 10610—2009 | 检测项目 | 原打印表面粗糙度 Ra 测定 |

一、样品、环境和设备信息

| 样品数量 |  | 材料/批号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 打印设备/参数 |  | 热处理状态 |  |
| 环境温度/℃ |  | 相对湿度/%RH |  |
| 触针式轮廓仪型号/编号 |  | 校准有效期 |  |
| 测针状态 | □完好 □异常 | 标准粗糙度样板编号 |  |
| 样板标称Ra/μm |  | 样板实测Ra/μm |  |
| 工作台X向水平度/mm/m |  | 工作台Y向水平度/mm/m |  |
| 数据保存路径 |  | 检测人员/复核人员 |  |

二、测量参数与过程确认

| 测量参数 | Ra | 测量方向 | Z轴/打印生长方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样长度λc | 0.8 mm | 评估长度 | 4.0 mm |
| 触针速度 | 0.5 mm/s | 测针半径/测力 | 2 μm / ≤0.75 mN |
| 原打印表面 | □已确认 □不符合 | 试样固定 | □牢固 □异常 |
| 标准样板核查 | □合格 □不合格 | 工作台水平度 | □合格 □不合格 |
| 测量区域 | 每试样3个不重叠区域 | 试样数量 | 6 |
| 异常/偏离 |  | 处理措施 |  |

三、原始数据及判定

| 序号 | 试样编号 | 测量方向 | Ra1/μm | Ra2/μm | Ra3/μm | 平均值/μm | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 2 | S2 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 3 | S3 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 4 | S4 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 5 | S5 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 6 | S6 | Z轴方向 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 □需复检 |  |

四、异常、附件归档及签字

| 异常/偏离说明 |  | 是否复测 | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始测量曲线/报告编号 |  | 参数截图/照片编号 |  |
| 标准样板核查记录编号 |  | 设备使用记录编号 |  |
| 最终结论 | □符合 □不符合 □需复检 □仅提供实测值 | 判定依据 | 各试样Ra平均值≤15 μm |
| 检测人员/日期 |  | 复核人员/日期 |  |
| 技术负责人（必要时） |  | 备注 |  |